# Sterilisering - MEEK

- Den pneumatiska motorn, slangar och fotpedalen ska tas bort från maskinen före sterilisering. Dessa delar får inte steriliseras.

- Knivaxeln ska sitta i maskinen under steriliseringen för att förhindra att knivbladen skadas. Om det är nödvändigt ska knivbladen rengöras med en mjuk borste för att avlägsna eventuella rester från transplantatet.

- För att förhindra att instrumentets yta blir fläckigt ska pH-neutrala desinfektions- och rengöringsmedel användas.

- Ångautoklavering är att föredra. Lämplig temperatur är 134 ˚C under minst 4 minuter.

- Humeca har två speciella steriliseringsgaller för MEEK-maskinen. Mer information och bilder finns under länken “downloads” på Humecas hemsida, www.humeca.nl, eller på begäran från Höjmed Medical AB.

- Instrument kan, om så önskas, även steriliseras med etylenoxid eller gammastrålning (min. 25 KiloGray).

Ytterligare information om desinfektion och sterilisering.

Maskinerna består av anodiserat aluminium och rostfritt stål. Minst skada på färgat och ofärgat anodiserat aluminium ser man vid användning av neutrala rengöringsmedel tillsammnas med avmineraliserat (avjoniserat) vatten. Ett populärt rengöringsmedel i Europa är Neodisher®-produkterna från det tyska företaget Dr. Weigert (www.drweigert.com).

Alla alkaliska rengöringsmedel orsakar synliga förändringar på aluminium, såsom fläckar och blekning av färgerna. Sköljning i sur vätska efter rengöringen angriper också den anodiserade ytan. Dessutom kan försämring av ytan förväntas om mjukgjort vatten används vid sköljning och  desinficering.

Vattenkvaliteten är av avgörande betydelse. Ett olämpligt vatten kan ha skadlig effekt på materialen i kirurgiska instrument. Halten av klorid är speciellt viktig och ska inte överstiga 120 mg/l (motsvarar 200 mg/l NaCl=natriumklorid). Företaget Dr. Weigert (Europe) som nämnts ovan kan erbjuda analyser av vatten från sjukhusens sterilcentraler.

Lufttorkning i temperaturer överstigande 90 oC ska undvikas för att undvika skador på den anodiserade ytan. Långvarig varmluftstorkning i sådana temperaturen är knappast nödvändigt och lägre temperaturer och/eller exponeringstider kan användas utan problem.

Generellt rekommederas att endast deminieraliserat vatten (avjoniserat) används i sista sköljningen.

Tyska “Arbeitskreis Instrumenten Aufbereitung” (AKI) ger ut broschyrmaterial om rengöring och sterilsering av kirurgiska instrument. Vissa avsnitt handlar om anodiserat aluminium. Dessa kan laddas ner på flera språk från http://www.a-k-i.org/ (klicka på “publications”).

Denna instruktion är översatt från text publicerad på Humecas hemsida 2009-05-13